국 문 규 격 서

품목번호 ITEM No.	정부물품분류번호	품 목	단 위 Unit	수 량 Quantity
1	41101504-01	균질화기기	SYSEM	1

A. 특징

1. 특수한 샘플 분쇄용 물질(Lysing Matrix)이 담긴 tube 이용하여 DNA, RNA or Proteins 등을 손쉽게 추출할 수 있다.

2. 고속 8자 형태의 왕복운동을 통한 물리적 충돌에 의해 샘플의 세포막을 효율적으로 파쇄할 수 있어야 한다.

3. 다양한 종류의 샘플을 동시에 1 ~ 24개(최대 48개 - Optional)까지 40초 내에 일정하게 파쇄할 수 있어야 한다.

4. 실험 시간 단축, 노동력 절감 및 더 높은 수율의 DNA, RNA, Protein 등을 얻을 수 있어야 한다.

5. 각 샘플에 대해 개별 tube를 이용하여 파쇄 함으로써 샘플 간의 교차 오염 가능성을 배제할 수 있어야 한다.

6. 자주 사용하는 파쇄 조건을 최대 5개까지 저장 가능하여 편리하게 사용할 수 있어야 한다.

7. 장비 가동 중에 응급 상황 발생 시 사용자가 즉각적인 전원차단(Emergency button)을 할 수 있는 기능을 보유하여야 한다.

8. 추가 구성품(option)인 다양한 어댑터들을 간편하게 교체할 수 있는 방식에 의해 실험 목적에 맞게 냉각 기능용 어댑터 및 고압멸균 가능한 Metal 재질의 어댑터, 48x2ml, 24x4.5ml, 12x15ml, 2x50ml용 어댑터 등의 적용이 가능하여야 한다.

9. 별도의 특수한 어댑터를 장착함으로써 Flat Top Cap (Snap cap type) 타입의 2.0ml 마이크로센트리퓨지 튜브를 사용 가능함으로써 편의성 및 소모품 비용 절감이 가능하여야 한다.

B. 구성

1. Sample Preparation System	1 set

2. QuickPrep adapter	1 set

3. Extra spring	8 sets

4. Fuse	2 sets

5. Screw driver	1 set

6. A/C cord	1 set

7. User manual	1 set

C. 악세서리

1. IGT-25ZS	1 bag

2. Cylindrical beads	1 bag

3. FastDNA Spin kit for Soil	1 bag

4. Operating computer (15inch notebook)	1 ea

- operating system : i5 또는 그 이상

- storage	: ssd256 또는 그 이상

- memory ram	: 8g 또는 그 이상

D. 규격

1.  샘플수 : 최대 24 tubes (기본 어댑터, 2ml Screw cap tube)

2.  제어 : 원하는 작동 시간 및 속도를 전면 LCD를 통하여 설정

3.  작동 시간 : 1 ~ 60초 사이에 설정 가능하며 1초 단위로 증감

4.  작동 속도 : 4.0 ~ 6.5m/sec 사이이며 0.5m/sec 씩 증감

5.  가속 : <2 seconds to maximum speed

6.  감속 : <2 seconds to stop

7.  메모리 : 원하는 파쇄 조건을 5개까지 저장 가능

8.  구성

- 내화학적 페인트 처리된 알루미늄 본체와 투명한 덮개,

- 샘플 이탈 방지용 칸막이가 장착된 교체 가능한 폴리프로필렌 재질의 다양한 어댑터 홀더, 용이한 청결 유지

9.  전면부의 응급 정지 버튼 : 응급 정지 용도로 사용

10. 소음도 : <70 db noise

11. 적절한 주위 온도 : 5~43 ℃

12. 크기 : 33.2cm × 43.7cm × 46.5cm 정도

13. 무게 : 17.9 kg

14. 전원 : 90~250 VAC, 50/60Hz

15. 안전 기준 : CE mark

E. 비고

1. 보증수리 기간 : 설치 후 1년

2. 설치 및 교육 : 무상

3. 제조원으로부터 기기 수리 및 유지 보수와 관련된 교육을 이수한 증명서의 제출할 것.